附件1             单一来源采购申请表

| 采购项目名称 | 动态压力探针 |  |  | 品牌/型号/规格 | TFI Series 100 Cobra Probe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购（院级）单位 | 能源与动力学院 |  |  | 销售商 | 长沙瑞财信息科技有限公司 |
| 销售代表 | 许敏星 | 电话 | 15974156206 | 邮箱 | 442446195@qq.com |
| 预估单价(元) | 93778.5 | 数量 | 2个 | 预估总价（元） | 187557.0 |
| 单一来源采购原因 | ☑1.全世界唯一生产厂商或只能从唯一供应商处采购的； □2.必须保证原有仪器一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购。 □3.涉及国家安全、国家秘密；涉及防汛、抢险、救灾。 |  |  |  |  |
| 以单一来源方式购置该设备的理由 （如是第1种原因，请按照技术需求分析、市场调研情况、结论的顺序展开说明；第2种原因，请按照原有仪器设备性能、必须升级或者配套使用的理由、结论的顺序展开说明） 本采购项目的目标是实现流场中任一空间点压力和三个速度分量、六组雷诺应力的测量，可以进行实时数据处理与显示，实时频率分析，响应频率不小于2000Hz，支持多个探针同时间步使用。 目前国内外进行空间中某一点流场参数（压力、速度）测量的主要仪器设备有三种： （1）多孔探针，包括三孔探针、五孔探针、七孔探针等，一般需通过连接压力扫描阀来采集数据，适用于测量流体的总压、静压、速度及方向等等。其中三孔探针用于测量二维速度场，五孔探针和七孔探针用于测量三维速度场。不足之处是无法采集动态数据。 （2）动态压力传感器，如行业内常用的美国Kulite压力传感器，可测动态压力数据，但是无法测量速度场，一般只用于测量流场的总压和静压。 （3）热线（膜）风速仪，可以测量平均流动的速度和方向、来流的脉动速度及其频谱，还可以测量湍流中的雷诺应力及两点的速度相关性、时间相关性。但缺点是热线直径仅为1～10微米（热膜厚度小于0.1微米），容易断裂，可靠性低。 经充分市场调研，目前在全世界范围内，只有澳大利亚的Turbulent Flow Instrumentation Pty Ltd可以生产符合实验所需要求的动态压力探针。该公司的眼镜蛇探针是一种高精度仪器，拥有4孔压力探头，可用来测量三维风速和静态压力，并且能测量频率响应大于2kHz，风向角在±45°内的紊流。它的探头坚固耐用，能承受一般的撞击和污染流，非常适用在紊流大、风向不明的测量场合。眼镜蛇探针在出厂时已校准，可直接使用，除了偶尔检查压力电压缩放（静态校准）外，除非探头损坏，否则不需重新校准。 眼镜蛇探针与其余产品的性能对比如下： 鉴于此，只有眼镜蛇探针能够满足研究需求，因此申请采用单一来源方式采购此产品。; 压力测量; 速度测量; 动态数据; 可靠性. 多孔探针; 是; 是; 否; 好. 动态压力传感器; 是; 否; 是; 一般. 热线（膜）风速仪; 是; 是; 是; 差. 眼镜蛇探针; 是; 是; 是; 好. 购置负责人签字： 年 月 日 |
| 专家组论证意见(论证专家组一般由不少于五名具有高级专业技术职务的学科同行专家组成。论证意见应明确：1、申请人提出以单一来源方式购置该仪器设备的理由是否属实； 2、该设备是否符合单一来源方式采购的规定； 3、是否同意该设备以单一来源方式采购。 专家组人员签名： |  |  |  |  |  |
| 购置（院级）单位意见： 单位领导签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |